| Наименование неисправности и внешнее проявление | Вероятная причина | Метод устранения (ремонта) |
| --- | --- | --- |
| 1. Стрелка стоит неподвижно как при спаде давления, так и при его повышении | Засорился канал штуцера или подводящая магистраль | Прочистить канал штуцера и продуть подводящую магистраль |
| 2. Манометр не держит давление | 1. Негерметичность в месте соединений манометра с объектом | 1. Заменить уплотнительную прокладку и затянуть штуцер гаечным ключом |
|  | 2. Негерметичность мест пайки пружины к держателю и наконечнику | 2. Произвести подпайку мест негерметичности припоем ПОС 40 ГОСТ 21031-78 |
| 3. Показания манометра не соответствуют истинным значениям измеряемой величины | Нарушена регулировка | Произвести регулировку по давлению. При плавном повышении давления от нуля до максимально рабочего давления. |

Примечание: При регулировке манометра должны применяться слесарно-монтажный инструмент по ГОСТ 17199-88 Е и оборудование, указанное в МИ 2124-90

6. Правила хранения и транспортировки

6.1. Хранение прибора должно соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. Воздух в помещении для хранения прибора не должен содержать примесей паров и газов, вызывающих коррозию деталей прибора.

6.2. Условия транспортировки прибора должно соответствовать условиям хранения 6 по ГОСТ 15150-69.

7.Свидетельство о приемке

7.1. Гидротестер пожарных кранов разработан в соответствии с требованиями документа  "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" от 25 апреля 2012 года, утвержденным правительством РФ.

7.2 Согласно Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 . «Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности», Федеральный закон от 22 июля 2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» прибор обязательной сертификации не подлежит.

МП ______________________________________

Личные подписи или оттиски личных клейм ответственных за приемку

Дата выпуска:

Производитель:  ООО «Вектор безопасности»                                             125315, Россия, г. Москва, ул. Усиевича, дом 20, корпус 2.

+7 (495) 228-1819 (многоканальный)   www.vbkom.ru

ГИДРОТЕСТЕР

ГИДРАНТОВ

«Вектор-ПГ»

# Паспорт

Паспорт на гидротестер

1. Основные сведения об изделии и технические данные

  - Гидротестер предназначен для определения давления и расхода воды во внешнем водопроводе.

  - Технические характеристики:

1.3.1. Общая длина – 2180 мм;

1.3.2. Длина шланга – 2000 мм;

1.3.3. Манометр – 0 – 16 атм;

1.3.4.  сопла – 13; 16; 19; 22; 25мм.

- Указания по эксплуатации

  - Подключить прибор к вентилю пожарного гидранта;

  - Навернуть на выход прибора сопло, соответствующее диаметру ствола проверяемого пожарного крана;

  - Открыть вентиль пожарного крана;

  - Для определения расхода воды открыть вентиль прибора (поток воды направить в заранее приготовленную мерную емкость);

  - Зафиксировать по манометру значение давления, установившегося в сети.

  - Определить расход воды через сопло.

- Проверка технического состояния манометра

  - Манометр должен подвергаться периодической проверке при эксплуатации и хранении – 1 раз в год; внеочередной и инспекционной проверке – в случаях, предусмотренных ГОСТ 8.002 – 68;

  - Методы и условия проверки должны соответствовать МИ 2124 – 90

- Комплектность

В комплект гидротестера входит:

- Колонка пожарная КПА - 1шт.

- Патрубок д-80мм (с гр-80) и манометром - 1шт.

- Рукав рпм(п)50 с гр-50 -2метра - 1шт.

- Патрубок д-50мм с манометром и шаровым краном -1шт.

- Набор футорок.

- Крюк для открывания люков - 1шт.

- Ключ разводной(газовый) - 1шт.

- Ключ К-80 - 1шт.

- Головка-заглушка ГЗ-80 - 2шт.

- Головка-переходник ГП-80х50 - 1шт.

- Ящик - 1шт.

- Перчатки - 2пары.

- Паспорт - 1шт.

- Поверки на манометры - 2шт.

- Возможные неисправности и методы их устранения

  - При необходимости манометр подвергается текущему ремонту силами обслуживающего персонала и ремонтной службы эксплуатирующей организации (информацию смотри на обороте в таблице);